招标参数
1.硬件配置：主机、电源适配器、USB 转 RS485 数据线；

2.▲配套试剂：血栓弹力图试验（活化凝血液体）试剂（凝固法）；

3.▲设备质控：血栓弹力图质控品，与血栓弹力图仪配套使用，用于辅助血栓弹力图仪的质量控制；活化凝血质控品（凝固法），与活化凝血试剂（凝固法）配套使用，用于辅助血栓弹力图试验活化凝血检测的质量控制；

4.通道数＞4 个，可串联至 ＞12 个通道；

5.样本数量：单次上机 ≥4 个样本数量；

6.报告参数：报告参数≥20 个以上的国际标准参数，包括 R(min)， K(min)，Angle(deg)，MA(mm)， CI，LY30(%)，EPL(%)，A(mm)，A30(mm), PMA（ mm）， LTE(min)，CL30(%)，G（ Kd/sc）、 SP（ min）、 Δ R 、血小板抑制率等参数；

7.▲自动化程度：设备一键上下杯，检测结束不需要二次操作， 自动下机；

8.UPS 配置：含有 UPS 电源，断电后可持续检测≥ 1 小时，断电后不可影响已在机样本检测；

9.通道性能：R 值、angle 值、MA 稳定性 CV≤ 5 %，
R 值、angle 值、MA 稳定性批内测试重复性 CV≤ 5 %；

10.运行时间：单次开机连续工作时间≥24 小时；

11.测定时长：＜30 分钟；

12.试剂有效期：血栓弹力图试验（活化凝血液体）试剂（凝固法）效期不低于 30 个月血栓弹力图；

13.试剂常温运输：血栓弹力图质控品、血栓弹力图试验（肝素酶包被） 试剂（凝 固法）、血栓弹力图试验（活化凝血液体）试剂（凝 固法）、血栓弹力图试验（血小板 -ADP&AA）试剂 （凝固法）2-30 ℃运输不超过 14 天；

14.软件功能：自主知识产权专用配套软件（提供专利证明材料），无任何知识产权纠纷，自动记录检测结果，系统与医院 Lis 系统可实现单向、双向连接也可单机脱网使用，具有数据导出功能，方便临床 医师提取和查询，显示初步诊断结果；支持日志记录与筛选查询；支持样本曲线及参数同屏 叠加显示对比；支持测试通道状态及测试项目查看；支持历史样本数据查看及自动备份；支持肝素自动计算及血小板抑制率自动计算等功能；

15.信息传输：无缝对接医院 HIS/LIS 系统， 实现自动建病例及数据上传；

16.报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议、临床医师可以添加自己诊断结果、报告 模板可根据医院要求自行设定。

