招标参数：

一、单臂腔镜塔

- 采用的材料材质为高强度、耐腐蚀铝镁合金材料

- 横臂活动范围(半径)：700-1100mm

- 塔体水平旋转角度0-340 度，具有良好的限位系统，减少部件间的磨损

- 电源插座容量为 220V/10A

5. 气体出口；以国标标准色予以区别，具有防止不同气体误插的装置或结构

6.气体终端；采用品牌气体终端；具备防误插功能，接插次数≥20000 次，三状态（通、断、拔）气口，带有原位待接通功能，能带气维修

7.吸顶式安装，稳定牢固

8.国标气体终端；氧气≥2 个,压缩空气≥2 个,负压吸引≥2 个

9.等电位端子≥1 个;通讯接口≥1 个网络接口：≥1 个，可选备用网络接口。

10. 输液泵架≥1 个

11.仪器平台：≥3层(高度可调)采用10mmx25mm边轨围护，圆角防撞设计

12.保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生，保障了设备的安全稳定性

13.气管及电源线不外露，轻松移动及锁定塔体

14.塔体主体采用环保抗菌防静电喷涂

15.气体终端达到医用抗菌标准

- 16.符合气电分离要求，确保吊塔使用安全性

- 17.带防撞保护角，方便医护人员使用的同时避免其受意外伤害。

二、电动手术台

1.整台设备必须遵循人体工学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，安全可靠性高

2.手术台采用优质 304 不锈合金钢制成，防生锈、 易清洁,满足手术后床台消毒

3.床垫采用海绵床垫，有效缓解患者压力点，采用抗静电优质材料，易于消毒、经久耐用，材质符合安全标准，有效的防止术后褥疮发生，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求

4.台面长度≥2000(土10)mm

5.台面宽度 ≥500(土10)mm

6.台面高度最低≥600(土10) 最高900(土10)mm

7.床面前倾≥25°，后倾≥20°

8.床面≥左倾20°，右倾≥20°

9.头板上折≥35°，下折≥90°

10.背板上折≥75°，下折≥15°

11.腰桥升降行程 ≥120mm(土10)

12.手术台升降≥300mm

13.一键复位功能。

- 三、手术无影灯

- 采用新型LED冷光源，不产生紫外线红外线辐射；

- 2.具有计算机辅助模块化功能， 多颗LED光柱聚焦照射,产生1200mm以上光柱的深度照明， 照度80000-150000lux；

- 3.可进行电源开关、照度、色温等调节，光照度均匀、充足；

- 4. 操作者可根据自身对亮度的适应性随意调节亮度，亮度调节范围 1-100

- 5.灯珠使用寿命≥50000 小时。
6.超低辐照度值，术野温升小，术野温升≤2℃；医生头部温升≤1℃;确保手术顺利、过程舒适；

7. 显色指数Ra：≥97%

- 8.无影灯色温 3700K~5500K 多级可调，满足各类手术及各医护人员操作需求；

- 9. 聚焦范围(光斑直径范围)：150-300。
10.电源：220v/50Hz；
11.采用按键式控制，可进行电源开关、照度、色温等调节；
12.具备数字记忆功能；
13.具备多个相同功率多组多路集中控制方法，万向悬挂系统旋转大臂；
14.无频闪；

- 15.故障率低，单个LED故障不影响灯头功能

- 16.整套产品操作半径 R≥2000mm；

双开自动平移门

| 门开向 | 对开，带观察窗 |
| --- | --- |
| 饰面材质 | 0.8mm镀锌钢板喷涂，配明装拉手 |
| 开洞尺寸（mm）宽*高 | 1300*2200*240 |
| 门窗类型 | 双包铝43铝（JH1160）08钢板 |
| 门框色 | 电泳 |
| 窗尺寸 | 600*400*R20钢化玻璃 |
| 视窗丝印 | 黑色 |
| 芯材 | 铝蜂窝 |
| 平移门锁 | 暗装拉手 |
| 门禁 | 脚踏开关（一个） |
| 门铃 | 开关（一个） |
| 防撞带 | 150mm嵌入式双面防撞带 |
| 导轨 | JH546 |
| 导轨颜色 | 氧化银白 |
| 安全光线 | 安全光线 |
| 包装类型 | 套膜 |
| 平移门电机 | 普通电机（150KG） |